超纯水机技术参数

一．数量：1台

二．技术参数

1.可直接用市政自来水做水源

★2.出水量：≥20升/分钟

★3.超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；电阻率≥18.25ΜΩ/cm@25℃；

微粒子（直径≥0.05μm）含量≤1个/ml；热源含量≤0.003Eu/ml；

细菌含量≤1cfu/ml；Rnase≤0.003 ng/ml；总有机碳量TOC≤3ppb；

金属阳离子含量（单位ppb）：Fe(铁)≤0.005；Cu(铜)≤0.005；

Al(铝)≤0.005； Ni(镍)≤0.005； Zn(锌)≤0.02； Cr(铬)≤0.005

Na(钠)≤0.01；  K(钾)≤0.02

阴离子含量（单位ppb）：Clˉ(氯)≤0.01；NO2ˉ(亚硝酸根)≤0.02；

NO3ˉ(硝酸根)≤0.02；SO4²ˉ(硫酸根)≤0.01

★4.达到标准：GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》一级水标准；GB/T33087-2016《仪器分析用高纯水规格与试验方法》，并提供满足上述标准的第三方水质检测报告。

★5.具有轻触按键触摸控制系统及水质在线液晶显示监测系统，水质多路均在线检测显示，包括原水、纯水、超纯水，超纯水在线仪表具备温度补偿，提供第三校准报告。

- 具有开机自检功能

- 具有一机两用功能，即可同时制备纯水和实验室分析用超纯水

8.内置RO膜具有防垢定时自动冲洗功能

9.系统具有缺水指示、制水指示与纯水备用指示等系统监测指示功能，系统具有高低压保护报警、满水缺水自动停机及漏水保护功能。

★10.采用进口反渗透技术，脱盐率≥97%以上，除菌率≥99.5%，双级反渗透膜处理，水质稳定；加压泵运转寿命≥10000小时，防水设计，水泵进出口配置在线压力检测表。

★11.具有电磁感应随意取水装置，取水无需等待

12.耐腐蚀、安全绝缘性能符合GLP安全要求

★13.液晶显示电阻率、电源、制水、缺水、冲洗、备用、检修等各种运行状态

★14.智能型不锈钢过滤系统，自动反冲洗，解决进水高硬度问题

15.星号参数需提供检测报告或其它佐证证明。

三．配置要求

1.超纯水机主机1台

2.3.2G进口全封闭真空压力储水桶1只

3.增强预处理器1套

4.智能型不锈钢过滤系统1套

5.内置0.1μm终端过滤器1套

6.配送预处理备用滤芯12只

四、售后服务

1.保修期1年，保修期内维修、零配件更换、人工、差旅等所有费用由供货方承担。在保修期外的维修只收取领零配件费用，免除其它所有费用。

2.维修的响应时间为1小时，12小时到达现场维修。

3.设备的安装、调试及培训（包括操作及维护）费用由供货方承担。