南通市疾病预防控制中心低流量个体采样泵、中流量采样泵、高流量采样泵及风量罩采购项目需求

一、技术参数

标段一：低流量个体采样泵（20台）

★1.流量范围(毫升/分钟)：20-500ml/min，不超过500ml/min；

★2.流动示值误差：小于校准点流量的±5%；流量偏差超过设定流量±5%时自动停止采样；

3.显示：具备色码标识的全彩OLED显示屏和高警示灯；

★4.语言：支持中文；

★5.无线控制：具备蓝牙®4.0低功耗无线连接，提供无线电发射设备型号核准证；

6.远程软件：可用于移动设备如手机和平板电脑的产品专业App程序；

★7.运动感知功能：具备运动传感器，可判断采样泵是否被佩戴以及佩戴效果评估；

8.故障检测器：具备自动重启功能；

9.运行计时器：可设定采样时间进行定时采样；

10.编程计时器：可设定采样起始时间进行编程计时采样；

11.运行温度：5℃-45℃；

12.大气压：可自动校正；

13.电池类型：具备锂离子充电电池，充电时间小于6小时；

14.电池续航时间：200mL/min流量，20厘米水柱（2kPa）背压下可运行34小时；

15.防护等级：IP65；

16.运行条数：最多可存储200条独立运行的数据；

17.重量：＜230克；

★18.防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga（需提供证书证明）；

★19.经销商具有生产厂家授权经销和授权维修证明；能提供上门维修服务；

20.每1台配1套采样套件；

21.每5台配1台移动终端、1个座充电座、1个便携箱、计量检定证书。

标段二：中流量采样泵（12台）

★1.流量范围：(80-1500)mL/min，不超过1500ml/min；分辨率1ml/min,恒流式采样（提供计量器具型式批准证书证明）；流量偏差超过设定流量±5%时自动停止采样；

2.流量示值误差：同时在4.5kPa和8.0kPa负载压力下不超过±2%（提供权威机构出具的4.5kPa和8.0kPa负载压力下的流量误差检测报告复印件并加盖公章）；

3.电池续航：在1L采样流量及20KPa阻力下连续运行时间≥20小时；

4.数据储存：≥500个事件记录；

5.采样模式：具备手动、定时，循环，定容等采样模式；

6.流量显示：具备数字显示功能；

7.支持多种采样方式，腰间携带采样，三角架连接采样，双路组合采样，四路组合采样（提供四路组合支架同时挂四台仪器照片证明并加盖公章）；

8.仪器侧面具备二级缓冲模块，内部装有滤膜（提供二级缓冲模块照片证明并加盖公章）；

9.防爆标志：具有不低于Ex ia IIB T4 Ga防爆等级（需提供防爆证书复印件）；

10.噪声：在500ml/min流量下，A计权声级须≤45dB（需提供权威机构出具的500ml/min流量下的噪声检测报告复印件并加盖公章）；

11.防护等级：不低于IP54；

12.具有与流量计校准平台互联功能，实现流量全自动校准（提供与流量校准平台互联的照片证明并加盖公章）；

★13.提供有效的计量证书复印件并加盖公章；

★14.经销商具有生产厂家授权经销和授权维修证明；能提供上门维修服务；

15.需配三角架、便携箱、组合支架、个体挎包、个体采样套件、充电座、转接头、吸收瓶支架等。

标段三：高流量采样泵（10台）

★1.流量范围：（3-30）L/min (显示分辨率0.01L/min)；

2.恒流式采样，流量精度控制≤设定值的±5%；流量偏差超过设定流量±5%时自动停止采样；

3.最大负载≥25kPa；

4.显示屏：具备触摸式彩色显示屏；

5.电池续航：5kPa负载，20L/min流量下，不小于6小时；最大流量下，不小于8小时；

6.数据储存：≥10000个事件记录，并可用U盘进行数据导出，可快速升级软件；

7.噪音：≤68dB（A）；

8.防护等级认证：IP54；跌落认证：1m；

9.高低温湿热试验、随机振动试验、碰撞试验、机械冲击试验、及耐盐雾测试；

10.防爆等级：Ex ic ⅡB T5 Gc本质安全型防爆；

11.系统支持USB接口和GPS定位功能（提供仪器照片证明）；

12.系统支持4G模块拓展功能；

13.与流量计校准平台互联功能，实现流量全自动校准（提供与流量校准平台互联的照片证明）；

★14.提供有效的计量证书复印件并加盖公章；

★15.经销商具有生产厂家授权经销和授权维修证明；能提供上门维修服务；

16.需配三角架、便携箱、呼尘采样头及滤膜夹、全尘采样头及滤膜夹、充电线、转接头、呼尘全尘校准转接头等。

标段四：风量罩（1套）

★1.测量指标：风量、风速、气流、温湿度等；

2.风量量程：42~4250m³/hr；

3.精度：读数的±3%或±12m³/hr(风量>85 m3/hr)、分辨率：1 m³/hr；

4.内置管道截面测试应用程序：可输入风管面积测风量；

5.风速测量：风速范围：皮托管 0.125~78m/s，带普通可伸缩弯探头：0-50m/s；

6.温度测量：5~60℃,分辨率0.1℃,精度± 0.3℃，湿度测量：5-95%RH，分辨率0.1%RH,精度±3%RH；

7.配备防旋涡流量调整插件，适用于旋涡类风口；

8.风量罩尺寸：标配610×610 mm(24"×24")及多种尺寸风罩可选；

9.提供有效的计量检定证书复印件并加盖公章；

10.经销商具有生产厂家授权经销和授权维修证明；能提供上门维修服务；

11.包括主机1套、毕托管1根、风罩 3副、可伸缩弯探头1个，便携包1个。

二、售后服务

（一）质保期：不低于一年。质保期从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中选供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）质保期满后，中选供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

- 三、验收

- （一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中选供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中选供应商承担所有责任。

- （二）验收标准

1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中选供应商随比选响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中选供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和比选响应文件确定。

- 四、供货期

在合同签订后20日内送达采购人指定地点。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

五、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。