南通市疾病预防控制中心低温培养箱、细胞复苏仪及核酸浓缩仪采购项目需求

一、技术参数

（一）低温培养箱（1台）

1.具备触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置；

2.内外不锈钢；

3.内腔体积：256L

最大搁板数：9块

标配搁板数：2块；

▲4.加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染；

5.工作温度范围：0～70℃；

6.温度精度：0.1℃；

7.低能耗：额定功率820W；

▲8.具备2个Class A级 四线制PT100温度传感器；

▲9.具备设置1分钟到99天的倒计时功能；

▲10.控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出控制面板可回看一周数据曲线；

11.具备以太网接口，可实现数据的在线监控，USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据；

12.具备多重过温保护功能：符合DIN12880 Class3.3的高低温报警，基于设定温度的自动安全功能ASF，符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器，声光报警；

▲13.控制面板内置三点温度校准功能，无需外接设备；

14.标准配置：主机1台、电源线1根、带AtmoControl软件的U盘1个、不锈钢格栅板2块、操作说明书1份、温度校准证书1份；

（二）细胞复苏仪（1台）

1.解冻原理：干式金属浴，PID控温加热；

▲2.显示：彩色触摸屏，实时显示仪器预热，就绪，复苏状态，实时显示样品温度；

3.样品管规格：2ml标准冻存管；

4.样品填充体积：0.8-1.5ml；

5.预热时间：2min；

6.样品复苏时间：2min；

▲7.复苏温度：37-55℃可设置，根据不同细胞特性，灵活探索方法；

8.复苏终点：自动检测终点，弹出样品；

▲9.终点温度：1-20℃，可设置，根据不同细胞特性，灵活探索方法；

10.温度采集频率：200ms；

▲11.数据传输：通过数据线实时传输复苏数据，实现复苏过程可溯源；

12.报警提示：自检失败提示，预热结束提示，复苏结束提示；

13.材质：ABS；

14.电源：Type C接口，220V 50Hz；

（三）核酸浓缩仪（1台）

1.最大样品容量：144个离心管/2块工作板（0.2 – 50 mL）；

2.转速/离心力：1,400 rpm / 248 x g；

3.真空压：20 hPa（20 mbar），除基本配置；

4.计时：1分钟至9小时59分钟，1分钟递增，可持续运行；

5.噪音水平：< 50 dB(A)；

6.可选4个预设温度：室温、30℃、45℃、60℃，适用于不同样品的安全高效浓缩；

7.可选3种操作模式（真空浓缩、真空干燥、离心），满足多种应用需求；

8.可选3种应用模式（水溶液、乙醇和高蒸汽压），针对不同溶剂样品，可缩短20%处理时间；

▲9.具备软刹车功能，防止样品重悬；

10.具备免维护感应驱动和耐化学腐蚀的不锈钢加热腔体，运行安全；

▲11.具备5种不同转子，适合于0.2 mL - 50 mL 不同体积的离心管、微孔板和PCR 板；

▲12.内置耐化学腐蚀，免维护的PTFE 涂层隔膜真空泵，无需添加泵油，同时配备冷凝分离器。无需额外配置真空泵和冷凝设备；

▲13.可与市场上通用的蒸汽冷阱品牌连接使用；

二、售后服务

（一）质保期：不低于一年。质保期从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中选供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）质保期满后，中选供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

- 三、验收

- （一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中选供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中选供应商承担所有责任。

- （二）验收标准

1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中选供应商随比选响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中选供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和比选响应文件确定。

- 四、供货期

在合同签订后15日内送达采购人指定地点。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

五、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。