南通市疾病预防控制中心全自动尿液分析仪、二氧化碳培养箱及小型垂直电泳槽套装采购项目需求

一、技术参数

标段一：全自动尿液分析仪（1台）

★1.检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能（一体机）；

▲2.扩展功能：仪器数量可扩展，能连接成全自动尿液分析流水线；

▲3.有形成分采用平面流式细胞技术+高速摄像技术+人工智能识别技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证恒速高效）；干化学采用多波长光电比色法；

4.干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥25项，具备浊度、颜色、比重、电导率检测功能；

▲5.干化学检测≥240测试/小时；尿有形成分检测≥120测试/小时；干化学+有形成分联合检测≥120测试/小时；

6.样本存储量≥50个样本；

7.样本量：非离心尿≤3mL，吸入量≤2.5mL；

8.样本处理方式：无需离心，无需染色；

9.采图量：≥1800幅/样本；

10.数据存储量：≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失；

11.试纸仓容量：≥200条试纸；

12.废条仓最大容量：≥400条试纸；

13.临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像；

14.可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息；

15.双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS；

16.提供中文报告软件系统；

17.全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能；

▲18.须具备原厂配套试剂及耗材，且所有试剂及耗材均可在“江苏医疗保障公共服务平台江苏省药品和医用耗材招采管理系统”线上采购，提供省平台编码；

▲19.具有溯源性，须提供经CFDA注册的原厂配套的高、中、低三个水平质控品进行定量质控；须提供经CFDA注册的原厂配套的尿分析复合质控液，原厂配套的尿分析复合质控液可用于十四项干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制，确保检测结果准确可信，并提供注册证复印件；

20.配备品牌电脑，配置要求intel i7 8700K及以上、≥16GB内存、≥256G固态硬盘+1T机械硬盘、≥21英寸显示器，Windows 10及以上操作系统；

21.条码阅读器1个以上；

22.整机质保一年；保证配件5年以上供应期。

标段二：

（一）二氧化碳培养箱（1台）

1.内腔体积≥165升；

2.内壁：电抛光不锈钢，可选配100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板。腔室内壁为光滑圆角设计，无冲压到内壁上的支撑横条或支撑支点。隔板支架可拆卸，易于擦拭清洁；

3.标配搁板数目≥3块，最多可选装搁板数≥11块，隔板支架带孔，可调节高度；

4.单隔板不锈钢承重≥10kg，总承重≥30kg；

5.温度控制范围：高于室温3℃～55℃；

6.温度控制精度≤±0.1℃；

7.温度均一性≤ ±0.3℃；

8.温度显示：触摸屏；

9.保温方式：直热式；

▲10.双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲。超温控制满足DIN12880：2007-05 Class3.1级。独立超温控制器，在超温情况下提供检测及报警功能；

11.二氧化碳控制范围：0～20%；

12.二氧化碳控制精度：±0.1%；

▲13.二氧化碳浓度控制：带湿度补偿的TC传感器，耐180度高温灭菌。灭菌循环中无需拆除；

14.二氧化碳校准：系统带一键自动校准功能，并显示在屏幕首页，便于用户操作；

15.可选配氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1～21%；

16.可选配氧化锆高氧探头，氧浓度控制范围：5～90%；

▲17. 180度干热灭菌程序，可保证全部配件（除HEPA外）在位灭菌，灭菌测试点不少于45个，包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括二氧化碳探头，氧气监控探头（如选配）。干热灭菌效果：12-log 灭菌水平；

▲18.标配电磁门锁，当灭菌时工作空间温度超过65℃时，培养箱会将门自动锁定，当设备腔体温度降至65℃以下时，培养箱将解除锁定；

19.标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，5分钟内使培养箱体内环境达到ISO-5水平。屏幕首页显示ISO5标识，表示设备处于过滤保护中；

▲20.配置触控屏，屏幕主页显示内容包括 温度、CO2浓度、O2浓度（如有选配）的设定值及实际值。可通过趋势图查看近3天内的历史记录值。内设水位提醒状态，便于客户调整培养操作。屏幕主页有灭菌按钮和系统自动启动功能键便于操作。操作可选择开启或关闭按键音；

21.屏幕主页有ISO5洁净等级显示，表示设备处于HEPA过滤保护中。主页有机门开启及按钮锁定激活显示，便于用户判断设备状态；

▲22.灭菌程序运行时，显示屏会显示当前状态，包括温度，启动时间，阶段及剩余时间；

23.系统内置含中英文可选；

24.人体功能学全长型门把手设计，把手长度≥80 cm, 便于设备叠放时各角度操作门开启；

25.可选气密性分段内门，并在系统中选择对应内门模式以自动调控设备状态；

▲26.双USB接口设计，可选配4-20mA数据输出或OPC-UA网关，用于远程监控及数据管理；

27.在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据；

28. 噪音≤50 dB；

（二）小型垂直电泳槽套装（1套）

▲1.蛋白电泳凝胶通量：≥4块胶；

2.电泳槽兼容手灌胶和预制胶；

3.独有的上样引导装置，防止泳道遗漏上样或重复上样；

4.凝胶尺寸(W×L)：手灌胶：≥8×7cm；预制胶：≥8×6cm；

5.凝胶厚度：≥3种可供选择；

▲6.典型电泳条件：15-20min（恒压300V）；

7.转印槽最大胶尺寸：≥7.510 cm；

8.电极丝相距 4 cm 以产生强电场保证高效的蛋白转印；

9.转印槽内部可放超冷却芯，有助于高强度转印散热，保证蛋白转印质量；

10.转印胶容量：≥2块小胶，转印时间≤1h；

▲11.电源显示电流，电压，功率数值，电压范围10-300 V，可以1V递增，电流范围4-400 mA，可以1mA递增，功率最大75W；

12.电源可定时，范围1-5999分钟；

13.有暂停/继续功能；

14.输出类型：恒压、恒流；

▲15.有断电后自动恢复功能；

16.输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳；

▲17.安全标准：通过EN-61010标准，产品使用安全性更高；

二、售后服务

（一）质保期：不低于一年。质保期从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中选供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，24小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）质保期满后，中选供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

- 三、验收

- （一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中选供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中选供应商承担所有责任。

- （二）验收标准

1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中选供应商随比选响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中选供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和比选响应文件确定。

- 四、供货期

在合同签订后15日内送达采购人指定地点。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

五、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。