南通市疾病预防控制中心蜱螨等病媒生物形态鉴定-高倍数景深合成4K高清智能数码显微镜采购项目需求

一、技术参数

蜱螨等病媒生物形态鉴定-高倍数景深合成4K高清智能数码显微镜（1台）

★1.放大倍数不低于38x–380x；

★2.在高倍数300x以上可以进行景深合成并且工作距离不得低于30mm；

★3.具有自动物镜检测卡口，自动镜头带有ID，易于安装识别；

★4.对于蜱螨等病媒生物标本形态特征可以进行面积和周长的测量；

5.对焦控制：自动对焦和手动对焦；

6.曝光控制：自动曝光和手动曝光，光圈优先，快门优先；

7.照明控制：象限控制，亮度控制；

8.图像控制：图像冻结，白平衡，降噪，可见度增强，高光校正，伽马，镜像翻转，十字准线；

9.频率：高于或者等于25-30Hz (可切换）；

10.双控制面板：具备远程控制面板以及前面板，可控制图像冻结，放大，缩小，曝光模式，对焦模式，菜单，环形灯亮度；

11.预设热键：具备3个可设置的用户预设热键；

12.图像捕捉：配置PC连接，通过4K图像采集卡进行图像捕捉；

13.变倍比：不得低于20:1；

14.交互：4K HDMI；

15.光源连接：具备夹式智能接口；

16.图像分辨率高于或等于超高清2160p （3840 x 2160）；

17.在具备2160p分辨率下，同时刷新率高于或等于30fps；

18.工作站基础频率≥3.5GHz，核心数≥6个，内存≥8GB，系统能够适配实验环境；

19.显卡卡接口HDMI 2.0或更高；

20.配置专用4K采集卡；

21.图像格式包括JPEG、PNG、BMP和TIFF格式；

22.具备注释工具，包括标记和测量工具如距离、角度、直径、面积；

23.可导入CAD文件进行检查；

24.具备图像处理功能，如颜色反转、形状检测；

25.可生成Excel和其他格式的报表；

26.支架工作距离大于或者等于260mm。

二、售后服务

（一）质保期：不低于一年。质保期从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中选供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）质保期满后，中选供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

- 三、验收

- （一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中选供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中选供应商承担所有责任。

- （二）验收标准

1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中选供应商随比选响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中选供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和比选响应文件确定。

- 四、供货期

在合同签订后15日内送达采购人指定地点。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

五、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。