项目需求

一、技术规格要求

1、测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法；

2、电极方法： 采用≥8点接触式电极同时测量，手部电极采用杠杆式，可以杜绝线缆式电极易于损坏和电流不稳定的缺点；

3、测量部位：同时测量身体≥5个节段测量（右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯干）；

4、为保证测试的准确性、安全性和更广泛的临床应用，仪器通过采用≤200uA的额定电流，测试时间≤16秒来据实测量至少3～99岁年龄范围人群的多部位的电阻抗值，可以出具的报告纸类型至少包括人体成分分析结果报告、儿童专用报告；

5、操作系统：要求安全性高，采用自主研发的封闭式操作系统（非WINDOWS系统）；

6、测量项目包含以下：

人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重），肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪），肥胖分析（身体质量指数BMI值、体脂百分比），肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），人体成分测量历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比），健康评分，体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制），营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪），肥胖评估（身体质量指数BMI值、体脂百分比），身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢），腰臀比（测试值/图示），内脏脂肪等级（测试值/图示），研究项目（骨骼肌、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腰围、内脏脂肪等级、肥胖度、建议的热量摄入结果、运动热量消耗），二维码扫描 结果，各项目说明，生物电阻抗（每个节段和每个频率）体成份分析与历史结果对比；

7、测试报告中具备结果解析QR二维代码，便于测试者自主解读报告；

8、显示方法：≥600*800，7英寸全中文彩色LCD液晶屏；

9、数据输入：至少包含键盘、触摸屏输入方式；

10、设备主机传输端口至少包含：RS 232C、USB主机接口、USB SLAVE接口、LAN接口、蓝牙、无线接口（wifi）等；

11、数据连接可采用多种方式，尤其要求主机具备无线和蓝牙连接模式，方便数据传输及诊室布局；

12、具备提示音及语音向导，按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能；

13、数据存储：通过输入ID号可储存结果大于80,000人次；

14、年龄范围：3-99岁；

15、身高范围：90-220cm；

16、测试体重范围：10-220kg；

17、为便于移动，要求主机重量≤15kg，便于携带外出使用；

18、操作环境：温度15-40℃，湿度35%～70％RH，80-100kPa；

19、保存环境：温度 1-60℃，湿度20%～70％RH，80-100kPa；

二、配置要求

1、设备主机及附件                  1台

2、产品说明书等资料                1套

3、配套打印工作站                  1台

4、原厂中文数据管理软件            1套

5、移动工作站                      1台

三、售后服务要求

（一）此次采购的产品质保期不低于三年。从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；成交供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）质保期满后，成交供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

四、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

五、验收

（一）验收要求
1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验

收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，成交供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.谈判文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.成交供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.成交供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。

六、供货期

在合同签订后15日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

七、本项目接受进口产品参与。