项目需求

一、技术规格及要求
第一标段：超声波清洗器（一台）

1.产品用途

超声波清洗器中是一种非常重要且应用广泛的辅助设备。它利用超声波在液体中产生的“空化效应”，对物品进行高效、彻底的清洗，这对于疾控中心严谨、无菌的工作环境至关重要。超声波清洗器是保障实验数据准确性、维护实验室生物安全、提高工作效率和实现流程标准化不可或缺的“后勤保障”设备。它虽然不直接用于检测或分析，但其工作质量直接影响到前端所有关键任务的成败。

2.技术参数

2.1★水槽容积 18 L 
2.2▲工作模式：4种模式可调，平常模式（混匀、溶解、乳化），脉冲模式（加强超声功率），清扫模式和脱气模式。

2.3▲ 37kHz和80 kHz双频率 常规应用在37kHz下，当需要清洗细小物件如毛细管等，则可在80kHz下进行清洗。并且在该频率下，噪音较低。

2.4标准模式：适用于样品制备，如：混合，溶解，分离萃取等。 

2.5脉冲模式：通过增加峰值超声波功率，激活更多能量。

2.6频扫模式：发出相位来回变化的超声波，令声场均匀分布，实现专业清洗。 

2.7脱气模式：超声与间歇交替的工作模式，更快速彻底脱气。

2.8自动启动：达到预设温度时，自动开始清洗工作。

2.9最大超声功率≥1320W

2.10最大加热功率≥800W

2.12包含主机，样品篮和静音盖

第二标段：粉碎机（一台）
1.
产品用途

用于各种湿磨及干磨应用，对硬质、柔软、纤维类食品样品具有很好的粗粉碎或细粉碎效果，可实现混匀、粉碎、均质功能；带冷却水降温装置，可降低粉碎腔温度，保障粉碎效率及样品稳定性。

2.
适用标准

2.1《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021

2.2《2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》国家食品安全风险评估中心

2.3《环境及生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法》GB/T 16145-2022
配置清单

	控制型多功能破碎仪
	1套

	匀浆杯
	2套

	研磨杯
	2套

	循环冷水机
	1套

	使用说明书
	1份

	产品合格证
	1份

	产品保修卡
	1份


    4.
技术参数

4.1控制型多功能破碎仪：

(1)▲兼容多种样品杯，最大有效容积：研磨杯400mL，匀浆杯/分散杯2000mL；

(2)工作原理：剪切/撞击；
(3)▲转速范围：0/3000-20000rpm，转速偏差：±5%；
(4)最大喂料硬度：5Mhos；最大喂料粒径：7mm；
(5)▲研磨杯腔体内可用干冰预冷，一体化冷却夹套可通冷却水；
(6)工作制：5/10分钟；

(7)▲温度监测：可实时监测研磨样品温度，可设定温度限值，温度范围-50~120℃，测量精度0.1K,测量精确性±1K；

(8)▲称重功能：可称量并在屏幕上显示样品重量，范围5~4000g，称重分辨率1g，称重准确度±(0.3%+2)g；

(9)具备定时/计时功能；间歇运行功能：可选择连续运行或间歇运行；

(10)TFT显示屏，支持多色多语言，可同时清晰显示多个参数数值；

(11)▲标配USB接口和蓝牙接口，可用于保存数据。

4.2循环冷水机：

（1）▲工作温度范围-10℃~RT，操作回流温度（使用外部加热）-10℃~70℃，温度稳定性：±0.5℃，符合DIN12876标准，制冷功率（@20℃）：400W，温度显示：LED数字显示；显示精度±0.1℃；
    （2）泵：采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.35bar，泵最大吸力0.15 bar；适用于内循环或密闭式、敞口式外循环，最大流速：15 L/min，具有液位观察管，直观清晰；
    （3）标配USB/RS232接口，可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录；
    （4）允许环境温度：5-32℃，允许环境湿度：80%。
4.3匀浆杯：带有匀浆刀头和温度传感器的容器，与多功能破碎仪配合使用，可用于各种湿磨应用，样品处理量500~2000 mL。

4.4研磨杯：▲带有冲击/剪切刀头、温度传感器和可通冷却水夹套的容器，与多功能破碎仪及循环冷水机配合使用，硬质、柔软、纤维等干式样品，能很好的实现粗粉碎或细粉碎效果；最大使用容积400mL。

5.▲厂家资质要求：ISO9001。
第三标段：双路低本底αβ测量仪升级改造及配套设备（一台）

1.
产品用途

可对生活饮用水、环境样品、公共卫生、食品及生物样品中的总α、总β活度浓度的测量。可同时也可单独测量样品，分别给出样品中的总α、总β的活度浓度。

2.
适用标准

2.1《低本底α和/或β测量仪》GB/T 11682-2008

2.2《低本底α、β测量仪》JJG 853-2013

2.3《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2023

2.4《水质 不含盐的水中 总α活度的测量 厚源法》ISO 9696：2017

2.5《水质 不含盐的水中 总β活度的测量 厚源法》ISO 9697：2018

2.6《水质 总α放射性的测定 厚源法》HJ 898-2017 

2.7《水质 总β放射性的测定 厚源法》HJ 899-2017 

2.8《水和生物样品灰中锶-90的放射性化学分析方法》HJ 815-2016

2.9《食品中放射性物质检验锶-89和锶-90的检测》GB14883.3-2016

2.10《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022

3.
配置清单

	低本底测量系统
	1套

	低本底αβ测量仪测量软件
	1套

	αβ闪烁体主探测器系统
	2套

	反符合探测器系统
	1套

	样品盘
	50个

	铅室搬运专用把手
	2个

	使用说明书
	1份

	产品合格证
	1份

	产品保修卡
	1份

	台式工控机i5\8G\512GSSD\DVDRW 21.5\ Windows系统
	1套


4.
技术参数

4.1可同时测量2个样品，也可分别测量每个样品中的总α和总β的活度浓度。

4.2探测器:主探头采用双闪烁体探测器（有效直径φ45），主探头数量2个，探头表面可擦洗；反符合探头采用圆形塑料闪烁体探测器，反符合探头数量1套。

4.3▲上位机软件采用12通道测量软件，可独立或同时控制各通道测量状态，测量程序具备单路、双路、四路、六路、八路、十路和十二路的产品功能。（提供证明材料）

4.4▲单位面积平均本底计数率：仪器对于90Sr- 90Y β源的2π探测效率≥56％时，本底≤0.06cm-2min-1,仪器对于241Am α源的2π探测效率≥80％时，本底≤0.002cm-2min-1；（提供承诺函，同时提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章作为证明材料）；

4.5α／β交叉性能：α进入β道≤1％，β进入α道≤0.1％； 

4.6效率重复性：各路探测器效率α≤2.5％，β≤3％； 

4.7本底稳定性：在24小时测量时间内，本底计数变化应在（Nb±3σ）Nb：本底计数的平均值，σ：本底计数的标准误差，仪器本底计数率或效率在警告线内； 

4.8绝缘电阻≥2MΩ，耐压绝缘度＞1500V；

4.9▲支持α工作源效率测量、β工作源效率测量、本底测量、α工作源效率稳定性测量、β工作源效率稳定性测量、本底长期稳定性测量、α标准源测量、β标准源测量、水样品测量、一般样品测量、生物样品测量、气溶胶样品测量、环境样品测量、钇90探测效率测量、锶90检验源测量、水样品中锶90测量、生物样品灰中锶90测量、水样品新国标测量、稀土测量、生产废水等20种测量模式，并实时显示计数波动曲线；（提供证明材料）

4.10产品具有测量异常中断恢复功能（无须人工干预），测量中数据实时保存在设备上，不会因为断电丢失仪器测量数据。测量中断后在不打开电脑的情况下，上电会自动继续测量； 

4.11▲产品具备高压自动测坪功能，支持活度半衰期活度校正、最佳测量时间、回收率和不确定度计算功能；（提供证明材料） 

4.12▲软件具有数据库，并开放数据库协议接口，可对数据搜索、查询、导出、数据同步，实现数据库数据自动采集及上传实验室管理系统；（提供证明材料）

4.13▲软件自带QC功能，具有质量控制测量类型，并自动生成质量控制图，并实时显示计数波动曲线。（提供证明材料）

4.14▲根据用户需要配制报告模板，测量完成后自动生成测量结果、结果报告、原始记录报告。（提供证明材料）

5.▲厂家资质要求：具有有效内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。（提供证明材料）
二、售后服务

1.质保期：不低于一年。质保期从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

2.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

3.质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中标供应商接到采购人的报修通知后 2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

4.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

5.质保期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

6.免费提供现场安装、调试及培训服务。
三、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

四、验收

（一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中标供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中标供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和响应文件确定。

五、供货期

在合同签订后20日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

