项目需求
一、技术规格及要求
第一标段：电感耦合等离子体质谱仪自动进样器（一台）
通用型自动进样器，可兼容ICP或ICP-MS 样品分析，使得任何实验室都可以通过适当地加强自动化程度，最大限度地提高分析量。 
一、主要技术参数

1.1适用于大批量样品的自动分析，具有稳定可靠的设计,易于使用。

1.2采用非金属样品流路, 涂有防腐材料的仪器表面, 在最苛刻的化学环境下可确保卓越的精密度

1.3最多可安装4个样品架、360个样品位。支持容量为21、24、40、60和90个样品瓶的样品架

1.4 配备双通道冲洗站，泵速由软件可调

▲1.5具有自动下一步功能，在前一个样品读数期间，自动清洗进样管路，减少进下一个样品前的清洗时间，减少样品使用量，并大大提高工作效率

▲1.6自动进样器配备一个大尺寸、明亮、容易看到的 LED 显示状态灯，可向用户传达必要的反馈信息。可以显示三种颜色，应对不同的状态。状态灯显示长度不少于10cm，清晰可见，且和电脑软件中状态一致，确保设备状态可靠一致。提供设备图片证明。

1.7可以灵活调整进样针采样深度实现正确采样，避免可能导致堵塞的悬浮颗粒，最大限度地减少进样部件维护和潜在更换

1.8软件支持自定义样品架，可对样品架进行重命名（例如，定义容纳 50 mL 多次分析溶液瓶的 21位样品架（如质量控制标准品）），用户可定义起始点和样品瓶进样顺序，以支持现有工作流程

1.9使用专用的通讯协议与各种分析仪器通讯, 同时通过安装分析仪器软件的电脑提供典型的连接和控制

▲1.10与现有的ICPMSMS实现连接使用，由ICPMSMS的软件控制操作 ,自动触发，无需再使用其他软件。提供证明材料，并作为验收
1.11在软件该控制面板中，可访问常见自动进样器操作探针移动、泵速控制等。

2.配置清单

2.1自动进样器主机1套

2.2自动进样器样品架 4个。每个支持15ml,60位，共240位

▲2.3提供安装调试，并配合客户方法开发。

第二标段：离子色谱仪
1数量：1台

2应用范围：价态分离，用来分离无机砷和甲基汞，可以和ICPMSMS联用

3技术要求

▲3.1分离系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱和电导检测器。一键式启动，开机即用，无需蠕动泵等其他辅助泵和抑制器电源。可以内置触发ICPMSMS

3.2泵：

3.2.1高性能/低脉冲低压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。减少金属管路中的溶出

3.2.2流量范围：0.00-5.00 mL/min。

3.2.3最大压力：35 MPa(5000 psi)。

3.2.4流量准确度：<0.1%。

3.2.5流量精度：<0.1%。

3.2.6压力脉冲：<1.0%。

▲3.2.7泵废液阀需集成在泵内部，不能是独立的一部分。

3.3色谱分析柱

3.3.1与主机同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套。 

3.3.1.1耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于4000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于125μeq/根。

▲3.3.1.1一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于6分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。

3.4抑制器

3.4.1与主机同品牌的阴离子化学抑制器1 套。

3.4.1.1所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。

3.5电导检测器：

▲3.5.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

3.5.2检测器耐受最大压力：≥8Mpa

▲3.5.3信号采集频率：不低于90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒不小于90个。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

3.6软件：

3.6.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。

▲3.6.2软件可以控制色谱，质谱和吹扫，以及热脱附等设备。提供证明材料

3.6.3具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。

▲3.6.4标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司4款以上阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。需提供虚拟柱软件截图。

3.7实际应用能力：

3.7.1一键式启动，开机即用，无需蠕动泵等其他辅助泵和抑制器电源。

3.7.2 提供测试无机砷和甲基汞的测试报告。确保供应产品有联用能力

▲3.7.3供货商交货后，安排专人完成无机砷和甲基汞的联用测试方案，并作为验收指标
▲3.7.4淋洗液自动发出红光或者绿光，警告淋洗液的量是否足够。需提供仪器实物图片

3.7.5能够实现离子色谱与ICPMS无缝连接减少死体积，软件联动两台仪器同时触发运行方法，保证色谱峰流出时间的一致性，并且可以实现5ng/L含量三价铬和六价铬3min以内快速分离，客户现场验收
3.8与主机同品牌的自动进样器

用于自动完成大量样品分析的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

3.8.1具有45个以上进样瓶物理位置，单个进样瓶体积≥5.0 mL，单次进样体积≥4.5 mL，样品接触部含进样针均为PEEK非金属材质。

3.8.2自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。

3.8.3预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

4配置清单：

4.1 分离色谱1套

4.2 自动进样器 1套

4.3 联用触发装置 1套

4.4 色谱柱，保护柱，抑制器1套

4.5 软件一套。

4.6 C18色谱柱1根

二、售后服务

1.此次采购的产品质保期不低于一年。从通过项目验收之日起计。

2.质保期从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

3.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

4.质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中标供应商接到采购人的报修通知后 2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

5.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

6.质保期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

7.免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。
三、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

四、验收

（一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中标供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中标供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和响应文件确定。

五、供货期

在合同签订后20日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

