项目需求
一、技术参数（裂隙灯显微镜检查仪一台）
1.光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）

2.改变倍率形式：转鼓式变倍

3.目镜：12.5X  双目镜联动装置

4.放大总倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X

5.屈光度补偿调节：±7D

6.瞳距调节范围：55mm-75mm

7.视场公称直径： 6.3X:31mm; 10X:22mm; 16X:14mm; 25X:8.5mm; 40X:5.5mm

8.照明方式：上光源照明

9.▲裂隙宽度：0mm~15mm

10.▲裂隙高度：1mm~15mm

11.裂隙角度：水平旋转0°~180°

12.裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

13.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

14.照明灯泡：暖色LED

15.光学要求：采用光学镀膜，过滤紫外线，红外线，充分保护受检者眼睛

16.光学分辨率：161线对
17.拍摄方式：无线拍摄
18.控光方式：PWM变频控光，保证色温稳定

19.▲裂隙灯底座通过滑块式手柄控制运动，以全铜齿轮传动控制升降

20.▲光学体升降臂采用三点支撑结构，让裂隙灯运行更平稳

21.▲照相光圈可调：分光前的5档光圈可调 

22.▲数码采集器：采用上位式单反相机设计

23.相机像素：≥2400万
24.软件系统：嵌入式自适应软件1.数据库管理2.连拍功能3.自动识别眼位4.图像处理5.图像标记6.图像对比7.预设报告模板，可自定义板式8.一键导入、导出图像9.手术辅助测量

25.▲对接：设备能够与中卫信体检系统完成对接（含接口费）（提供相关证明材料或承诺函，格式自拟）
二、售后服务

1.此次采购的产品质保期不低于一年。从通过项目验收之日起计。

2.质保期从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

3.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

4.质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中标供应商接到采购人的报修通知后 2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

5.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

6.质保期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

7.免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。
三、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

四、验收

（一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中标供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中标供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和响应文件确定。

五、供货期

在合同签订后10日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

