- 项目需求

- 一、有关说明

投标人不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.公开招标响应供应商提供的货物和服务与招标人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、技术要求

第二标段：96孔板提取装置（1套）

- 适用于96孔板产品，如96孔固相萃取版、SLE版、PPT板、MAS-B Plus板以及过滤板；

- 搭载不同的适配器，可适用于不同高度的96孔板，如微孔板、深孔板；

- 采用专利阻尼设计，使得96个出气孔之间压力均等，压力偏差小于5%；

- 双压力调节，低压调节时最低至1-2psi；

- 无需电源，仅需气源。

- 外接工作气源 压力    0.3-0.7MPa

- 环境温度    10-40℃

- 低流速压力    0-0.1MPa

- 高流速压力    0-0.7MPa

- 气体流量计     2-20L/min

- 96孔固相萃取板10套，可去除血样颜色。

- 配套收集板10套

- 配套硅胶垫10套

第三标段：高速冷冻离心机（1套）

1．金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套；

2．电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式；

★3.微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作，快捷方便、显示直观；

4.具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能；

5.采用大功率交流变频电机 ，配有高精度测速系统 ；

6.可设定启动计时/到达转速计时模式，具有瞬时离心功能；

★7.10档升速曲线，10种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；

8.采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；

★9.停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；

10.独特的空气环路设计，减小噪声和热量的产生；

★11.可自由设定5级梯度离心程序；

★ 12.操作者可设定密码开盖，可保护重要样本的安全；

13.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

14.最高转速：16500r/min

15.转速偏差：±1%

16.最大相对离心力：17960×g

17.定时时间： 1-99min59s

18.温控范围：-20℃-40℃

19.温控精度：±2℃

20.升 减 速：0-9档

21.整机噪音：≤70dB（A）

22.电源：AC220V   50HZ

23.输入功率：2.5KW

24.外型尺寸：71×78×42cm

25.净重：145kg

26.容量：角度转子0.5/1.5/2ml×12支、角度转子0.5/1.5/2ml×24支、气密-角度转子0.5/1.5/2ml×24支、角度转子0.5/1.5/2ml×30支、角度转子0.5/1.5/2ml×48支、角度转子5ml×12支、PCR-角度转子15ml×8支-尖底、角度转子50ml×6支-尖底、角度转子10ml×12支、毛细管转子×24支、角度转子100ml×4 支、角度转子 - 定制100ml×6 支、角度转子 - 定制85ml×6 支、角度转子 - 定制30ml×6 支、生物安全转子750ml×4 组

水平转子：适配器5/7ml×96 支、适配器10ml×56 支、适配器15ml×56 支 - 尖底、适配器50ml×28 支 - 尖底、适配器100ml×12 支、适配器500ml×4 支 - 尖底、适配器500ml×4 支 - 尖底、试管瓶750ml×4 支 - 平底。此次采购选配水平转子一套，适配器15ml×56 支 - 尖底、50ml×28 支 - 尖底、。角度转子0.5/1.5/2ml×24支（配0.5ml适配器），后续仪器必须能提供以上选配转子及适配器。

三、售后服务

（一）此次采购的产品质保期不低于2年。从通过项目验收之日起计。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中标供应商接到采购人的报修通知后 2 小时内响应，48 小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）质保期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人须在 2 小时内电话沟通，48 小时内到现场维修。

（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

四、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的 95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

五、验收

（一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

4.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.招标文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中标供应商随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中标供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。

六、供货期

在合同签订后 15 日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。