- 项目需求

请供应商在响应前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明（货物）

产品要求：

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、本项目允许进口产品投标。

二、采购标的要求

一标段：尘埃粒子计数仪（1台）

采购参数：

1.粒径范围：0.3-25 µm；

2.粒径尺寸：0.3 至 10 µm , 用户可选；厂家校验 : 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm；可同时测量六个通道数据，且通道粒径可调节；

3.光    源：长寿命激光二极管；

4.流    量： 大于等于2.83L/min；

5.采样时间：1 秒至 99 小时；

6.采样频率：1 至 9999 个循环或连续型；

7.浓度限制：大于等于5,950,000 个/ft3(210,000,000 个 /m3)；

8.可生成 ISO 14644-1、EU GMP 附录 1 及 FS209E  符合性报告；

9.粒径分辨率：在 0.5 µm <15%( 符合 ISO 21501-4)；

10.通    讯：Modbus® RTU 通过以太网或 USB 接口；

11.警告状态：声光报警；

12.数据存储：大于等于10000 个数据记录，包括日期，时间，六个通道，流量，样品 ID，采样流量，通过USB 传递数据或使用 TraxProTM 软件下载；

13.电    源：可卸载充电锂电池、110 至 240VAC，50-60Hz 普通电源；

14.重量：小于等于1.0 千克 ( 包括电池 )；

15.交货要求：AC适配器、零计数过滤器、通讯软件及电缆、锂电池*2、底座、便携箱；

16.内设多国语言切换显示：简体中文，英语，日语，德语，法语，西班牙语和意大利语；

17.显示：QVGA 高清晰 8-9cm 触摸屏；

18.可外接传感器测试环境温度、相对湿度；

19.为保障原厂售后服务，需提供原厂针对本项目授权及售后服务承诺函。

二标段:冷冻研磨仪（1台）

采购参数：

1．15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器；

2．可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /64*2ML /12*(5-15)ML  /4*25ML  /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管；

3.触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作；

可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式；

模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰；

4．开盖运行保护：电磁锁定；

5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节；

6．最终出料粒度：小于等于5µm；

7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 ；

8．带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护；

9.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪音等级： <55db；

10★.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性；

11.研磨球材料:合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径:0.1-30mm；

12.加速:在小于等于2秒内达到最大速度。减速:在小于等于2秒内达到最

低速度。噪音等级:<55db；

13.智能启动:在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工再按启动操作；

14★.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%；

15．制冷功能： 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率；

16★.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；

17.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢；

18.可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制；

19.配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染；

20★.拥有多项专利，提供专利证书复印件；

21．具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力；

22★.采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；

23★.产品需具有欧盟认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013；

24★.需要品牌厂家出具的售后服务承诺书。

备注：加★的参数需提供相应的证明材料。

三、质量要求

1.服务实施地点（采购人指定地点）。

2.供应商所提供的货物应是全新的和未使用过的，并符合国家有关制造标准和环保要求。

3.保证产品质量：保证所提供的产品内外包装的标志编号清晰，标签内容完整，盒签内容完整，防伪签内容完整，为最新批次的正品。产品严格按照要求生产，质量符合国家有关标准，保证产品的使用效果。如出现重大质量缺陷，供应商须无条件退货或更换同类产品；对因运输不慎造成的产品破损及数量不足等问题，立即补发，并承担运输费用。

4.保证及时供货：供应商接到采购人批次订货通知后，15个日历天内需将产品送到指定地点并根据采购人安排进行安装调试。严格按照协议所规定的方式、方法及时供货，保证在规定的日期内送达采购人指定地点，如因特殊情况不能按时交货，供应商以书面形式及时将原因和可能延误期限通知采购人，否则按照每天合同金额百分之一支付违约金，同时采购人有修改或终止该批次货物的合同的权利。

5.所供产品必须为原（新）材料，如其不符合规定的材料，一旦查出，责任及损失由成交单位承担。

四、售后服务

（一）此次采购的产品质保期不低于一年。从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；成交供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）江苏上海地区必需有维修人员。

（六）质保期满后，成交供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在 2 小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

（七）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

五、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

六、验收

（一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，成交供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.谈判文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.成交供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.成交供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。

6．设备到货后，采购人将根据财政部财库[2016]205号及省市政府采购履约验收文件编制验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，邀请实际使用人、参加本项目的其他供应商、专家或第三方专业机构参与验收。

7.因设备验收问题发生争议，由南通市质量监督部门进行鉴定。设备符合验收标准的（依据采购文件及附件），鉴定费由采购人承担；设备不符合验收标准的，鉴定费由成交供应商承担，且该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由成交供应商承担，包括：赔偿合同总金额30%的违约金、履约保证金不予退还。